- Утверждаю

Руководитель Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

16 июня 2008 года

Дата введения:

5 сентября 2008 года

4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИАЗИНОНА В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУК 4.1.2372-08

1. Разработаны сотрудниками Федерального государственного унитарного предприятия Всероссийский научно-исследовательский институт химических средств защиты растений ФГУП "ВНИИХСЗР".

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол от 3 апреля 2008 г. N 1).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко 16 июня 2008 г.

4. Введены в действие с 5 сентября 2008 г.

5. Введены впервые.

Настоящие Методические указания устанавливают методику газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации диазинона в атмосферном воздухе в диапазоне 0,005 - 0,05 мг/куб. м при определении максимально разовой концентрации и 0,00005 - 0,0005 мг/куб. м при определении среднесуточной концентрации диазинона.

Диазинон

Химическое название вещества по номенклатуре IUPAC.

О,О-диэтил О-(2-изопропил-6-метилпиримидин-4-ил)дитиофосфат.

S

||

OP(OC H )

/    2 5 2

N----

(CH ) CH __//   \\

3 2     \ ____/

N----

\

CH

3

C  H  N O PS

12 21 2 3

Мол. масса 304,4.

В  чистом виде диазинон - бесцветное масло, Т     89 °С. Давление паров

кип.

-2             -5

при 20 °С 1,1 х 10   Па (8,4 х 10   мм рт. ст.).

Растворимость  в  воде  при  25  °С  40  мг/куб. дм. Хорошо растворим в

ацетоне, хлороформе, ксилоле, бензоле, этаноле.  Коэффициент  распределения

н-октанол/вода Log K   - 3,3.

ow

Неустойчив   по   отношению   к  действию  кислот  и  щелочей,  в  воде

гидролизуется:  Т     (20 °С) ~ 12 час. (рН 3,1); 185 дней (рН 7,4); 6 дней

0,5

(рН 10,4).

Разлагается при температуре выше 120 °С.

Агрегатное состояние в воздухе - аэрозоль и пары.

- Краткая токсикологическая характеристика

Относится к среднетоксичным препаратам. Острая оральная токсичность для

крыс  LD     - 300 - 400 мг/кг. Острая накожная токсичность для крыс LD   >

50°                                                            50

2150   мг/кг.   Слабо  раздражает  глаза  и  кожу  кроликов.  Ингаляционная

токсичность для крыс при 4-часовой  экспозиции  LC    - 3,5 мг/л воздуха.

50°

- Область применения препарата

Диазинон - контактный инсектицид широкого спектра действия. Рекомендуется для борьбы с насекомыми-вредителями на большом числе сельскохозяйственных культур: сахарной свекле, картофеле, пшенице, кукурузе, капусте, луке, землянике. Применяются с нормой расхода по действующему веществу около 1 кг/га двукратно.

ПДК диазинона в атмосферном воздухе населенных мест 0,01 мг/куб. м максимально разовая (1) и 0,0001 мг/куб. м среднесуточная (2).

ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,2 мг/куб. м.

- 1. Погрешность измерений

Методика обеспечивает выполнение измерений с погрешностью, не превышающей +/- 25%, при доверительной вероятности 0,95.

- 2. Метод измерения

Измерение концентрации диазинона выполняют методом газожидкостной хроматографии с термоионным детектором.

Концентрирование диазинона проводят при последовательном пропускании через фильтр АФА-ВП-20 или АФА-ХА-20 и пенополиуретановый фильтр, помещенный в ножку держателя. Диазинон с фильтров извлекают гексаном.

Нижний предел измерения в анализируемом объеме пробы - 0,1 нг.

Нижний предел измерения в воздухе - 0,005 мг/куб. м при определении максимально разовой и 0,00005 мг/куб. м при определении среднесуточной концентрации. Средняя полнота определения - 93,5%.

В предлагаемых условиях измерению не мешают компоненты, входящие в состав препаратов на основе диазинона. Метод селективен в присутствии других пестицидов.

Идентификацию анализируемого вещества проводят по времени удерживания, а количественное определение проводят методом соотношения со стандартом путем сравнения высоты пика рабочей пробы с высотой пика градуировочного раствора, высота которой наиболее близка к высоте пика рабочей пробы.

- 3. Средства измерений, вспомогательные

устройства, реактивы и материалы

- 3.1. Средства измерений

Газожидкостной хроматограф "Цвет 500 М" с термоионным детектором (ТИД)

Весы аналитические ВЛА-200                                  ГОСТ 24104-2001

Микрошприцы на 10 мкл                                       ТУ 2.833.105

Линейка измерительная с ценой деления 1 мм или интегратор   ГОСТ 17435-72

Аспирационное устройство с ротаметром для измерения         ТУ 64-1-1081-73

расхода воздуха

Мерные колбы вместимостью 100 куб. см                       ГОСТ 1770-74

Концентраторы грушевидные вместимостью 50 куб. см           ГОСТ 10394-75

Пробирки градуированные с пробками на шлифах вместимостью   ГОСТ 1770-74

5 куб. см

Пипетки градуированные на 1, 2 и 5 куб. см                  ГОСТ 20292-74.

Допускается использование средств измерения с аналогичными или лучшими характеристиками.

- 3.2. Вспомогательные устройства, материалы

Хроматографические колонки длиной 100 см,

внутренним диаметром 3 мм

Аэрозольные фильтры АФА-ВП-20 или АФА-ХА-20

Пенополиуретан ППУ                                  ТУ 2254-153-04691277-95

Фильтродержатель

Ротационный вакуумный испаритель ИР-1М              ТУ 25-11-917-76

Стеклянные палочки

Резиновая груша

Стаканы химические вместимостью 50 куб. см          ГОСТ 25336-72

Колбы грушевидные на шлифе вместимостью             ГОСТ 10394-72

50 и 100 куб. см

Воронки конусные диаметром 30 - 37 мм               ГОСТ 25336-82

Колбы круглодонные на шлифе вместимостью            ГОСТ 10394-82

100 куб. см

Установка для перегонки растворителей

Холодильник водяной обратный                        ГОСТ 10394-82

Делительные воронки на 1 куб. дм                    ГОСТ 25336-82

Шкаф сушильный                                      ТУ 64-1-1411-76

Баня водяная                                        ТУ 64-1-2850-76

Насос водоструйный                                  ГОСТ 10696-72

Компрессор.

Допускается применение хроматографических колонок и другого оборудования с аналогичными или лучшими техническими характеристиками.

- 3.3. Реактивы

Диазинон, аналитический стандарт с содержанием д.в. 98,5% (ВНИИХСЗР, Россия) или образец диазинона с установленным содержанием основного вещества не менее 95%.

Гексан, х.ч.                                                ТУ 6-09-3375-78

Кислота серная, х.ч., конц. и 10%-ный раствор               ГОСТ 4204-77

Калий марганцовокислый, ч.д.а.                              ГОСТ 20490-75

Натрия гидроксид, х.ч., 10%-ный раствор                     ГОСТ 4328-77

Натрия сульфат безводный, х.ч.                              ГОСТ 4166-76

Азот особой чистоты из баллона с редуктором                 ГОСТ 9293-74

Водород газообразный из баллона с редуктором                ГОСТ 3022-80

или из генератора водорода                                  ТУ 51-940-80

Воздух из баллона с редуктором или нагнетаемый              ГОСТ 9010-80

компрессором

Хроматон N-AW-DMCS (0,16 - 0,20 мм) с 3% OV-17              Хемапол, Чехия

Хроматон N-AW-DMCS (0,16 - 0,20 мм) с 5% ХЕ-60              Хемапол, Чехия.

Допускается использование реактивов иных производителей с аналогичной или более высокой квалификацией.

- 4. Требования безопасности

При выполнении измерений необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007, требования по электробезопасности при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019, а также требования, изложенные в технической документации на газовый хроматограф.

Помещение должно соответствовать требованиям пожаробезопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать норм, установленных ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Организация обучения работников безопасности труда - по ГОСТ 12.0.004.

- 5. Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений допускают специалистов, имеющих квалификацию не ниже лаборанта-исследователя, с опытом работы на газовом хроматографе. К проведению пробоподготовки допускают оператора с квалификацией "лаборант", имеющего опыт работы в химической лаборатории.

- 6. Условия измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия: процессы приготовления растворов и подготовки проб к анализу проводят при температуре воздуха (20 +/- 5) °С и относительной влажности не более 80%.

Выполнение измерений на газовом хроматографе проводят в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору.

- 7. Подготовка к выполнению измерений

Выполнению измерений предшествуют следующие операции: очистка растворителей, подготовка хроматографической колонки, приготовление стандартных растворов, приготовление градуировочных растворов.

- 7.1. Очистка гексана

Гексан встряхивают в течение 20 - 30 мин. с тремя порциями концентрированной серной кислоты, взятой для каждой обработки в количестве 10% по объему. Встряхивание с серной кислотой следует производить на механической качалке в склянке с притертой пробкой, привязав хорошо пробку и завернув склянку в полотенце. После встряхивания с каждой порцией кислоты смеси дают отстояться, после чего отделяют нижний кислотный слой. Затем энергично встряхивают (в делительной воронке) с несколькими порциями концентрированного раствора перманганата калия в 10%-ой серной кислоте, пока цвет раствора не перестанет изменяться. Очищенный гексан промывают водой, 10%-ным раствором едкого натра, снова водой, высушивают безводным сульфатом натрия и перегоняют.

- 7.2. Подготовка газохроматографических колонок

Для газохроматографического анализа используют готовый товарный носитель хроматон N-AW-DMCS (0,16 - 0,20 мм) с 3% OV-17 или хроматон N-AW-DMCS (0,16 - 0,20 мм) с 5% ХЕ-60. Хроматографическую колонку заполняют насадкой с подсоединением слабого вакуума. Достаточная плотность набивки обеспечивается равномерной загрузкой и постукиванием по колонке. Колонку с фазой 3% OV-17 кондиционируют при скорости азота 35 куб. см/мин. в режиме программирования температуры от 50 до 300 °С со скоростью нагрева 2 °С/мин., а затем в изотермическом режиме при температуре 300 °С в течение 6 - 8 час. без подсоединения колонки к детектору. Колонку с фазой 5% ХЕ-60 кондиционируют в при скорости азота 35 куб. см/мин. в режиме программирования температуры от 50 до 240 °С со скоростью нагрева 2 °С/мин., а затем в изотермическом режиме при температуре 240 °С в течение 6 - 8 час. без подсоединения колонки  к детектору.

Общую подготовку прибора к работе проводят согласно инструкции.

- 7.3. Условия хроматографирования

Измерения проводят при следующих режимных параметрах.

Газожидкостной хроматограф Цвет 500 М или аналогичный с термоионным детектором (ТИД). Хроматографические колонки длиной 100 см, внутренним диаметром 3 мм.

Колонка 1         Колонка 2

Насадка колонки                   3% ОV-17 на        5% ХЕ-60 на

хроматоне          хроматоне

N-AW-DMCS          N-AW-DMCS

(0,16 - 0,20 мм)   (0,16 - 0,20 мм)

Длина и внутренний диаметр колонки      100 см х 3 мм      100 см х 3 мм

-10                -10

Рабочая шкала электрометра              64 х 10    мА      64 х 10    мА

Скорость протяжки ленты самописца,      0,25               0,25

см/мин.

Скорость потока газа-носителя азота     35 куб. см/мин.    35 куб. см/мин.

Температура термостата колонки, °С      180                180

Температура испарителя, °С              210                210

Температура детектора, °С               320                320

Абсолютное время удерживания            1 мин. 54 сек.     3 мин. 5 сек.

Объем вводимой пробы, куб. мм           1 - 2              1 - 2

Линейный диапазон детектирования        0,1 - 1,0 нг       0,1 - 1,0 нг

- 7.4. Приготовление стандартных растворов

7.4.1. Исходные стандартные растворы диазинона

Стандартный раствор диазинона в гексане с содержанием 100 мкг/куб. см (раствор N 1) и 1 мкг/куб. см (раствор N 2).

Стандартный раствор N 1 готовят растворением 10 мг диазинона в гексане в мерной колбе на 100 куб. см. Для приготовления стандартного раствора N 2 из раствора N 1 пипеткой на 1 куб. см отбирают 1 куб. см, переносят в мерную колбу вместимостью 100 куб. см и доводят до метки гексаном. Стандартные растворы стабильны в течение 2 месяцев при условии хранения в холодильнике.

7.4.2. Приготовление стандартных растворов сравнения

Серию стандартных растворов сравнения готовят одновременно с рабочей пробой. Градуировочные растворы шкалы стандартов готовят в градуированных пробирках вместимостью 5 куб. см с пробками на шлифах.

В пробирки градуированной пипеткой на 2 куб. см последовательно вносят 0,2; 0,4; 0,8 и 2,0 куб. см стандартного раствора N 2, что соответствует 0,2; 0,4; 0,8 и 2,0 мкг и доводят до 2 куб. см гексаном. Пробирки закрывают пробками на шлифах и их содержимое аккуратно перемешивают. Полученные стандартные растворы содержат 0,1; 0,2; 0,4 и 1,0 мкг/куб. см.

Стандартные растворы стабильны при комнатной температуре в течение недели.

- 7.5. Приготовление фильтров из пенополиуретана

Фильтры вырезают из пластины пенополиуретана. Диаметр фильтров на 2,5 - 3 мм шире внутреннего диаметра ножки держателя фильтра, высота 2 - 2,5 мм. Фильтры помещают в стеклянный стакан, заливают ацетоном и тщательно отжимают стеклянной палочкой, сливают ацетон. Эту операцию еще дважды повторяют ацетоном, а затем трижды гексаном. Промытые фильтры тщательно отжимают стеклянной палочкой, сливая следы растворителя и сушат на воздухе. Высушенные фильтры хранят в склянке с пришлифованной пробкой.

- 7.6. Отбор и хранение проб

Отбор проб проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.4.02-81 ОПА "Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в воздухе населенных мест".

7.6.1. Определение максимально разовой концентрации

Воздух с объемным расходом 5 куб. дм/мин. аспирируют последовательно через фильтр АФА-ВП-20 или АФА-ХА-20 и фильтр из полиуретана, помещенный в ножку держателя фильтра. Для измерения 0,5 ПДК следует отобрать 40 куб. дм воздуха.

Фильтры с отобранными пробами, помещенные в полиэтиленовые пакеты, хранят в холодильной камере при температуре 4 °С не более 5 дней.

7.6.2. Определение среднесуточной концентрации

Воздух с объемным расходом 5 куб. дм/мин. аспирируют последовательно через фильтр АФА-ВП-20 или АФА-ХА-20 и фильтр из полиуретана, помещенный в ножку держателя фильтра. Для измерения 0,5 ПДК следует за сутки отобрать 2000 куб. дм воздуха. Для этого воздух аспирируют в течение 20 мин. 20 раз в сутки с интервалами 1 час - 1 час 20 мин.

Фильтры с отобранными пробами, помещенные в полиэтиленовые пакеты, хранят в холодильной камере при температуре 4 °С не более 5 дней.

- 8. Выполнение измерений

Фильтры с отобранной пробой пинцетом вынимают из фильтродержателя, помещают в стакан вместимостью 50 куб. см и экстрагируют диазинон трижды 10 куб. см гексана. Экстракты сливают в грушевидную колбу вместимостью 50 куб. см, отжимая каждый раз фильтры стеклянной палочкой. Объединенный экстракт концентрируют на ротационном вакуумном испарителе до объема 2 - 3 мкл при температуре бани 50 °С. Следы растворителя отдувают слабым током теплого воздуха.

К сухому остатку пипеткой добавляют 2 куб. см гексана. Колбу закрывают пробкой на шлифе, и ее стенки обмывают растворителем. В хроматограф вводят (для определения максимально разовой концентрации) 1 мкл и 2 мкл (для определения среднесуточной концентрации) полученного раствора в двух повторностях, а затем в двух повторностях вводят стандартные растворы сравнения. Ввод проб осуществляется микрошприцем через самоуплотняющуюся мембрану хроматографа. Скорость ввода и объем вводимых проб должны быть постоянными.

Хроматографирование проводят в условиях, указанных в п. 7.6.

Качественное определение проводят по времени удерживания, а количественное - методом соотношения со стандартом путем сравнения высоты пика рабочей пробы с высотой пика стандартного раствора, которая наиболее близка к высоте пика рабочей пробы.

Перед анализом опытной пробы проводят хроматографирование холостой (контрольной) пробы-экстракта неэкспонированных фильтров.

- 9. Обработка результатов измерений

Содержание диазинона в воздухе (Х) в мг/куб. м вычисляют по формуле:

С   х V

ст

Х = --------,

V  х V

а    20

где:

С    -  количество  стандарта,  введенного  в хроматограф, нг;

ст

V - общий объем рабочего раствора, куб. см;

V  - объем аликвоты, вводимой в хроматограф, мкл;

а

V   - объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к стандартным

20

условиям (давление 760 мм рт. ст., температура 20 °С), куб. дм.

V  х 0,386 х Р

t

V   = --------------,

20      (273 + t)

где:

V  - объем воздуха, отобранный для анализа, куб. дм;

t

t - температура воздуха в месте отбора пробы, °С;

Р - барометрическое давление, мм рт. ст.

_

За  результат  анализа Х принимается среднее арифметическое результатов

_

двух параллельных определений Х  и Х , Х = (Х  + Х ) / 2, расхождения между

1    2        1    2

которыми  не  превышает значений норматива оперативного контроля сходимости

(d) |Х  - Х | < d.

1    2

_

d    х Х

отн

d = ---------, мг/куб. м,

100

где:

d - норматив оперативного контроля сходимости, мг/куб. м;

d    - норматив оперативного контроля сходимости, % (равен 10%).

отн

Если при введении в хроматограф получаются слишком большие пики или происходит "зашкаливание", к рабочему раствору пипеткой добавляют замеренное количество гексана и анализируют более разбавленный раствор. Примечание: идентификация и расчет концентрации в пробах могут быть проведены с помощью программ обработки хроматографических данных с применением компьютера, включенного в аналитическую систему.

- 10. Оформление результатов измерений

Результат   количественного  анализа  представляют  в  виде:  Результат

_

количественного  анализа  Х (мг/куб. м), характеристика погрешности дельта,

_

ДЕЛЬТА %, Р = 0,95 или Х +/- ДЕЛЬТА мг/куб. м, Р = 0,95, где

_

дельта х Х

ДЕЛЬТА = ----------, мг/куб. м.

100

Результат измерений должен иметь тот же десятичный разряд, что и погрешность.

Если содержание вещества менее нижней границы диапазона определяемых концентраций, результаты анализа представляются в виде:

"содержание диазинона в максимально-разовой пробе атмосферного воздуха - менее 0,005 мг/куб. м" <*>.

--------------------------------

<*> 0,005 мг/куб. м предел обнаружения диазинона при отборе 40 куб. дм воздуха.

- 11. Контроль погрешности измерений

Оперативный контроль погрешности и воспроизводимости измерений осуществляется в соответствии с ГОСТ ИСО 5725-1-6.2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений".

- 12. Литературные источники

1. "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". ГН 2.1.6.1338-03, МЗО, Россия, 2003 г., стр. 32, N 327.

2. "Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды" (Перечень), ГН 1.2.1323-03, МЗО, М., 2003, стр. 30, N 133.